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BPR系列医用冷藏箱技术参数
---适用型号BPR-5V118
结构设计：
1、箱体外壳采用优质喷涂钢板；
2、内箱采用压花铝板；
温度控制：
1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；
2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃；
3、温度设定值偏差保护，避免误操作；
*4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；
6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。
制冷系统：
1、内藏板管式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。
安全保障：
*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；
*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
*3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；
*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。
人性化设计：
1、安全门锁设计，确保存放物品安全；
2、数字显示便于观察；
*3、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；
*4、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；
5、 内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键；
6、 标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据。

技术参数：
	博科冷链
	型号
	BPR-5V118

	
	图片
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	技术参数
	类型（搁架/抽屉）/材质
	搁架/钢丝浸塑

	
	搁架数量
	4

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	风冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	自动

	
	制冷剂/g
	R600a/22g

	
	噪音级别
	55dB（A）

	温度
	环温
	10~32℃

	
	温度范围
	2～8℃

	控制
	蒸发器类型
	内藏板管式

	
	蒸发器材料
	铝管铝板

	
	冷凝器类型
	丝管式

	
	冷凝器材料
	邦迪管

	
	传感器类型
	NTC

	
	温控器
	电子温控

	
	显示方式
	数码管显示

	电制参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50、220/60、110/60

	
	功率（VA)
	220

	材质
	内部材料
	压花铝板

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯环戊烷发泡

	尺寸
	有效容积（L)
	118

	
	净重/毛重（kg)
	44/57

	
	外部尺寸（宽*深*高)(mm)
	500×550×1300

	
	内部尺寸（宽*深*高)(mm)
	420×385×770

	
	包装尺寸（宽*深*高）（mm)
	610×620×1510

	报警
	高低温报警
	标配

	
	断电报警
	标配

	
	温控器故障报警
	标配

	
	门开关报警
	标配

	
	断电报警时长（h）
	8

	附件
	调平脚
	标配

	
	外门/类型
	1/电加热玻璃门

	
	外门锁扣
	1

	
	灯（LED/荧光灯)
	LED

	
	USB 接口
	有

	
	测试孔
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	其他
	认证
	9001/13485
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