
BPR系列医用冷藏箱技术参数
---适用型号：BPR-5V108F
结构设计：
1、 箱体、门体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理；
2、 浸塑钢架，高度可调。
温度控制：
1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；
2、温湿度双屏双显，精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃，湿度显示精度0.1%RH；
3、温度设定值偏差保护，避免误操作；
*4、标配USB存储模块，标配USB存储模块，最多可存十万条，超限后数据滚动覆盖；
[bookmark: _GoBack]*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；
6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。
制冷系统：
*1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；
*2、板管式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
3、箱体、门体均为高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。
安全保障：
*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、开关门异常报警功能；
*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
*3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；
*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。
人性化设计：
1、安全门锁设计，确保存放物品安全；
2、数字显示便于观察；
3、选配485通讯接口，可外接其他设备；
4、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键。
5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；
*6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

技术参数
	博科冷链
	型号
	BPR-5V108F

	
	图片
	[image: fb1ce3013e401e3f774b6b04b56410b]

	技术参数
	类型（搁架/抽屉）/材质
	搁架/钢丝浸塑

	
	搁架数量
	3

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	风冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	自动

	
	制冷剂/g
	R600a/27g

	
	噪音级别（db)
	55dB（A）

	温度
	环温（℃）
	10~32℃

	
	温度范围（℃）
	2~8℃

	控制
	蒸发器类型
	板管式

	
	蒸发器材料
	铝管铝板

	
	冷凝器类型
	丝管式

	
	冷凝器材料
	邦迪管

	
	传感器类型
	NTC

	
	温控器
	电子温控

	
	显示方式
	数码管显示

	电质参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50 220/60 110/60

	
	功率（VA)
	154

	材质
	内部材料
	喷涂钢板

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯环戊烷发泡

	尺寸
	有效容积（L)
	108

	
	净重/毛重（kg)
	49/61

	
	外部尺寸（宽*深*高)(mm)
	495×572×934

	
	内部尺寸（宽*深*高)(mm)
	415×405×706

	
	包装尺寸（宽*深*高）（mm)
	630×700×1110

	报警
	高低温报警
	标配

	
	断电报警
	标配

	
	温控器故障报警
	标配

	
	门开关报警
	标配

	
	断电报警时长（h）
	72

	附件
	调平脚
	标配

	
	外门/类型
	1/聚氨酯环戊烷发泡门

	
	外门锁扣
	1

	
	测试孔(几个/位置/内径）
	1/左侧/φ23

	
	灯（LED/荧光灯)
	LED

	
	USB 接口
	有

	
	485 接口
	选配

	其他
	认证
	9001/13485
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