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BJPX-CS系列医用二氧化碳培养箱
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◆产品简介
医用二氧化碳培养箱通过在箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境如恒定的酸碱度（pH值：7.2-7.4）、稳定的温度（37°C）、较高的相对湿度（90%）、稳定的CO2水平（5%），来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
◆适用范围

适用于细胞学、生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究及基因工程研究等广泛领域。 是现代医学、医药工业、生物化学和农业科学等科研单位和工业生产部门进行细胞、组织、细菌培养的理想装置。

◆技术参数

	           型号规格 
	BJPX-C80S
	BJPX-C160S

	显示屏
	7.0寸触摸屏

	公称容积（L）
	80
	160

	额定功率（W）
	1300
	1400

	温度控制范围（℃）
	Rt+5-60

	温度显示分辨力（℃）
	0.1

	温度波动（℃）
	±0.5℃（@37℃±0.3℃）

	温度均匀性（℃）
	±1.0℃（@37℃±0.5℃）

	CO2浓度控制方式
	IR红外线传感器，具有校准证书

	CO2浓度控制范围（vol%）
	0-20

	CO2浓度显示分辨力（vol%）
	0.1

	CO2浓度控制误差（vol%）
	±0.5

	数据存储
	USB接口

	消毒方式
	UV消毒

	相对湿度（%RH）
	≥90，该参数不显示

	环境温度（℃）
	18-30℃

	过滤器
	HEPA高效过滤器

	工作室尺寸（mm）

长*宽*高
	428*412*522
	528*512*722

	外形尺寸（mm）

长*宽*高
	647*593*1070
	747*694*1260

	设备净重（kg）
	88
	125

	隔板
	标配2块
	标配2块

	定时范围（h）
	0~999h59min或连续

	电源电压（V）
	AC220±22 


*条件

Rt代表环境温度，即室温。

环境温度: 25℃，湿度：35%RH，温度设定: 37℃，CO2 浓度设定: 5%，空载。

3、注意:有关更多信息以及需安排空运时，请咨询您的本公司销售代表或代理商。在腔室中使用该设备时需要通过外部电源插座提供交流电源，本公司在特定质保条件下提供产品保障，本公司对容纳物的损失或对容纳物的损害概不负责。

4、外观和规格如有变更，恕不另行通知。

5、*仅主箱体的外部尺寸。详见显示把手和其它外凸件的尺寸图。 
◆产品特点

1、精密的结构设计

● 巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，提高了产品品质。

● 立体风道的设计，使二氧化碳分布均匀，IR红外传感器采集信息更加准确。

● 内腔可使用容积均大于公称容积，实用性更高。
2、精确的温度控制

● 内腔各面采用铝箔包裹的硅橡胶电热丝加热器对内腔各面进行均匀的加热，升温较慢，但温度均匀性较好。

● 温度传感器，采用专用的温度采集技术，响应快、抗干扰能力强，确保产品的可靠性与稳定性。

3、精确的二氧化碳控制

● 二氧化碳的控制采用电磁阀控制系统，阀体采用的是SMC高精度进口产品，从而保证了二氧化碳浓度的精确控制。

● 专业定制电磁阀能够灵敏感应CO2气体，配以门控开关的控制保证在箱门打开状态时电磁阀处于闭合状态，极大限度的减少耗气量。

★二氧化碳传感器类型：IR红外线传感器,可提供校准证书，传感器采用双通道双滤镜红外技术。
★传感器独特封装工艺获国际专利，耐受100℃高温、100%RH环境长期运行。
4、防止冷凝水技术

● 对玻璃门全方位的加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门传感器实现对外门温度的独立检测与调节。

● 自主研发的U型硅胶密封条采用环保硅胶材质，有效的贴合玻璃门表面，密封性更强。

5、消毒
★ UV紫外线消毒，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气浮菌。
● 内胆均为优质不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。

● 水套式医用二氧化碳培养箱内置标配HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%，内外置双重HEPA高效过滤器过滤，有效过滤CO2 气体中细菌及灰尘颗粒。
6、数据存储

● 标配USB接口，可实现数据实时存储。

★具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能。

7、安全保护

● 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

● 对样品的保护——具有超温报警，欠温报警、超浓度报警、欠浓度报警功能。
● 水套式医用二氧化碳培养箱具有水位过低、水位过高报警。
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