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	BKQ-Z300H大型压力蒸汽灭菌器技术参数

	1.1
	主体

	1.1.1
	容积：
	300L

	1.1.2
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	1.1.3
	设计压力：
	 -0.1/0.3MPa

	1.1.4
	*设计温度：
	200℃

	1.1.5
	使用寿命：
	8年

	1.1.6
	主体保温：
	10mm玻璃棉

	1.1.7
	腔壁加热：
	环形夹套结构，使内部受热均匀，结构更加稳定可靠

	1.2
	密封门

	1.2.1
	门数量：
	单门

	1.2.2
	门板：
	拉伸门板，材料厚度6.0mm

	1.2.3
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	1.2.4
	开关门方式：
	采用辐射杆多点压合机构，关门方式安全可靠

	1.2.5
	安全联锁：
	压力安全联锁装置,门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

	1.2.6
	门密封方式
	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成

	1.2.7
	门罩：
	冷板喷塑外壳，有效防止烫伤

	1.3
	管路系统

	1.3.1
	控制阀门：
	直动式电磁阀9个，手动球阀2个

	1.3.2
	蒸汽产生方式：
	内置储能蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高

	1.3.3
	注水排水方式：
	自动注水、自动排水

	1.3.4
	储水装置：
	外接水源

	1.3.5
	压力表：
	量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级（内室、夹套）

量程：0～1MPa  精度等级：1.6级（储能式蒸发器）

	1.4
	控制系统

	1.4.1
	操作方式:
	单片机控制

	1.4.2
	*界面显示：
	液晶触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警、原因分析、解决方案以及设备运行曲线等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态

	1.4.3
	流程控制:
	预热、置换、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行；它是以蒸汽作为介质，采用高效的抽真空系统，多次反复抽真空，达到灭菌、干燥的效果

	1.4.4
	安全保护:
	压力、电子、机械3重安全联锁装置，并具有超温保护和超压保护

	1.4.5
	自校准功能:
	拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

	1.4.6
	记录方式：
	内置微型热敏打印机，实时打印灭菌数据

	1.4.7
	*多点控温：
	标配移动温度传感器，运行液体类程序可以实时监测液体内部温度，更加直观可靠

	1.5
	程序系统

	1.5.1
	程序名称：
	本设备默认状态下共配备了12套程序，其中裸露器械、封装器械、橡胶程序、敷料程序、液体程序、固体DIY、液体DIY、快速灭菌均属于灭菌类程序，BD测试、真空测试、PCD测试属于测试程序，干燥程序属于辅助类程序。

	1.5.2
	使用范围
	用于耐湿耐热医疗器械灭菌。

	1.6
	整体参数

	1.6.1
	装载装置：
	304消毒网架一个、消毒网盖一个

	1.6.2
	设备电源：
	AC380V，50Hz

	1.6.3
	设备功率：
	20kVA

	1.6.4
	内室尺寸（mm）（Φ×L）:
	Φ650*980

	1.6.5
	外形尺寸（mm）（L×W×H）：
	1570*1170*1980

	1.6.6
	包装尺寸（mm）（L×W×H）:
	1755*1330*2270

	1.6.7
	净重（kg）:
	590

	1.6.8
	毛重（kg）:
	755


