	序号
	BKM-Z45B设备参数 

	
	

	1
	主体

	1.1
	容积：45L

	1.2
	材质：06Cr19Ni10不锈钢

	1.3
	设计压力：-0.1/0.3Mpa

	1.4
	灭菌温度选择范围：105℃-134℃

	1.5
	额定工作温度：121℃/134℃

	1.6
	使用寿命：8年

	1.7
	主体保温：10mm玻璃棉

	1.8
	腔壁加热：覆膜式腔壁加热膜

	2
	密封门

	2.1
	门板：拉伸门板，材料厚度2.5mm

	2.2
	材质：06Cr19Ni10不锈钢

	2.3
	开关门方式：自动门锁式

	2.4
	安全联锁：压力安全联锁装置门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

	2.5
	门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成

	2.6
	门罩：冷板喷塑外壳，有效防止烫伤

	3
	管路系统

	3.1
	控制阀门：直动式电磁阀3个，排水阀1个

	3.2
	蒸汽产生方式：内置即时式蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高

	3.3
	注水排水方式：自动注水、自动排水

	3.4
	储水装置：设备内置敞开式水箱，无需外接水源，汽水内循环使用，水箱容积14L

	3.5
	压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级

	3.6
	可拆卸过滤器：手动可拆卸过滤器，清洗方便，更加人性化

	4
	控制系统

	4.1
	控制方式：单片机控制

	4.2
	界面显示：液晶触摸屏可实时显示温度、压力、时间、F0值、运行状态、故障报警以及设备运行曲线历史灭菌记录等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态以及灭菌历史记录

	4.3
	流程控制：预热、置换、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行；它是以蒸汽作为介质，采用高效的抽真空系统，多次反复抽真空，达到灭菌、干燥的效果

	4.4
	多点控温技术：非密闭液体类程序使用移动温度传感器测温，可实时检测液体内部温度，液体内部温度更加直观明了

	4.5
	保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基溶解-保温功能

	4.6
	安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、电子电路安全装置

	4.7
	自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

	4.8
	独立安装压力传感器：内室独立压力变送器，保证设备压力在安全控制范围内

	5
	程序系统

	5.1
	程序名称：设有裸露程序、封装程序、橡胶程序、敷料程序、液体程序、液体自定义、固体自定义、培养基灭菌、培养基溶解等程序以及B&D测试、真空测试类程序

	5.2
	适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌，液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌

	6
	记录装置

	6.1
	设备标配热敏打印与USB存储接口，打印机可实时打印灭菌过程中的温度、时间、压力、F0值等信息，USB可插入U盘存储灭菌数据，灭菌历史数据可打印。

	7
	整体参数

	7.1
	装载装置：304托盘架一个、托盘三个

	7.2
	设备电源：单相：AC220V，50Hz 

	7.3
	设备功率：5.8kW

	7.4
	内室尺寸（mm）（Φ×L）:φ316*621

	7.5
	外形尺寸（mm）（L×W×H）:820*610*610 

	7.6
	包装尺寸（mm）（L×W×H）:1000*750*880

	7.7
	净重（kg）:105±5  毛重（kg）:125±5


