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BKM系列小型蒸汽灭菌器
（BKMZA/B型）
技术参数及其配置清单
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1  参数
 型号：BKMZA、BKMZB
（1） 电    源：AC220V±22V，50Hz
（2） 灭菌温度：121℃/134℃
（3） 设计压力：0.28MPa
（4） 水箱：敞开净水箱可消毒清洗，净水箱：约3.5L（最高水位）；最小供水量0.5L（最低水位），低水位报警提示功能；废水箱：1.5L  满水报警提示
（5） 设备功率：2000W
（6） 电线插头：国标三芯/欧标三芯
（7） 设备容积：18L/23L
（8） 设备净重：48kg/53kg
（9） 外形尺寸（mm）：600×495×410/700×495×410
（10） 内腔尺寸（mm）：Φ247×470
（11） 灭菌温度：121℃/134℃
（12） 程序类型：7个程序，实心器械、封装器械、织物程序（敷料）、增强灭菌四个固定程，HELIX测试、B&D测试、真空测试三项测试程序 
（13） 显示及操作：3.5寸LCD液晶显示屏，实时显示腔内温度压力+按键 
（14） 记录装置：标配USB,选配针式打印机 
（15） 控制方式：微处理器控制
（16） 保护装置：过热保护、过流保护、安全链锁装置、超压保护装置
（17） 干燥方式：强力真空干燥，器械剩余湿度＜0.2%，真空可达-0.80bar。
（18） 适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。
（19） 过滤器级别过滤效率：对0.22цm，颗粒过滤效果≥99.9%。
（20） [bookmark: _GoBack]灭菌室配制：3层活动托盘架配，托盘夹。
注：设备出厂设置标准大气压为100KPa，如果当地的大气压不一样需要根据当地的海拔调整大气压，详细调节方法详见说明书。






由于灭菌升温时间受外界温度、冷锅与热锅、灭菌负载的类别多少等影响，以下总时间数据为实验数据，仅做参考
	程序
	温度
/℃
	压力
/kPa
	维持时
间/min
	总时间
/min
	器械类型
	每只托盘最大
承重/kg
	最大承重
/Kg

	实心器械
	134
	210
	4
	35~60
	未包裹封装
实心负载
	1.3
	4.5

	
	121
	110
	20
	50~75
	
	1.3
	4.5

	封装器械
	134
	210
	4
	55~70
	未包裹中空器械
	1
	3

	
	121
	110
	20
	55~85
	单层包裹实心器械
	1
	3

	织物
	134
	210
	4
	50~75
	未包裹多孔物品
	0.4
	0.9

	
	
	
	
	
	单层包装多孔物品
	0.3
	0.9

	
	
	
	
	
	双层包裹多孔物品
	0.25
	0.75

	
	121
	110
	20
	60~75
	单层包裹中空物品
	1.25
	4.5

	
	
	
	
	
	双层包裹实心或
中空负载
	0.6
	1.5

	增强灭菌
PRION
	134
	210
	18
	60-85
	未包装多孔物品
	0.4
	1.2

	
	
	
	
	
	单层包裹多孔物品
	0.3
	0.9

	
	
	
	
	
	双层包裹多孔物品
	0.25
	0.75

	
	
	
	
	
	单层包裹中空物品
	1.25
	4.5

	
	
	
	
	
	双层包裹实心和
中空物品
	0.6
	1.5

	HELIX
测试
	134
	210
	3.5
	35~50
	—
	—
	

	B&D
测试
	134
	210
	3.5
	35~55
	—
	—
	

	真空测试
	—
	—
	—
	15~20
	—
	—
	


灭菌程序
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主要配置清单

	序号
	名称
	数量
	材质
	产地

	1
	锅体
	1套
	SUS304（电解抛光）
	浙江

	2
	钣金外壳
	1套
	冷轧钢板/喷塑
	博科

	3
	器械架
	１套
	SUS304
	博科

	4
	电磁阀
	１套
	黄铜
	永创

	5
	高效过滤器
	1件
	PTFE
	浙江

	6
	电控系统
	1套
	--
	博科

	7
	真空泵TC-100
	1台
	--
	宁波迈思
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