BKM系列小型蒸汽灭菌器

（BKMZA/B型）

技术参数及其配置清单

山东博科消毒设备有限公司

1  参数

型号：BKMZA、BKMZB

- 电    源：AC220V±22V，50Hz

- 灭菌温度：121℃/134℃

- 设计压力：0.28MPa

- 水箱：敞开净水箱可消毒清洗，净水箱：约3.5L（最高水位）；最小供水量0.5L（最低水位），低水位报警提示功能；废水箱：1.5L  满水报警提示

- 设备功率：2000W

- 电线插头：国标三芯/欧标三芯

- 设备容积：18L/23L

- 设备净重：48kg/53kg

- 外形尺寸（mm）：600×495×410/700×495×410

- 内腔尺寸（mm）：Φ247×470

- 灭菌温度：121℃/134℃

- 程序类型：7个程序，实心器械、封装器械、织物程序（敷料）、增强灭菌四个固定程，HELIX测试、B&D测试、真空测试三项测试程序

- 显示及操作：3.5寸LCD液晶显示屏，实时显示腔内温度压力+按键

- 记录装置：标配USB,选配针式打印机

- 控制方式：微处理器控制

- 保护装置：过热保护、过流保护、安全链锁装置、超压保护装置

- 干燥方式：强力真空干燥，器械剩余湿度＜0.2%，真空可达-0.80bar。

- 适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。

- 过滤器级别过滤效率：对0.22цm，颗粒过滤效果≥99.9%。

- 灭菌室配制：3层活动托盘架配，托盘夹。

注：设备出厂设置标准大气压为100KPa，如果当地的大气压不一样需要根据当地的海拔调整大气压，详细调节方法详见说明书。

由于灭菌升温时间受外界温度、冷锅与热锅、灭菌负载的类别多少等影响，以下总时间数据为实验数据，仅做参考

| 程序 | 温度 /℃ | 压力 /kPa | 维持时 间/min | 总时间 /min | 器械类型 | 每只托盘最大 承重/kg | 最大承重 /Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心器械 | 134 | 210 | 4 | 35~60 | 未包裹封装 实心负载 | 1.3 | 4.5 |
|  | 121 | 110 | 20 | 50~75 |  | 1.3 | 4.5 |
| 封装器械 | 134 | 210 | 4 | 55~70 | 未包裹中空器械 | 1 | 3 |
|  | 121 | 110 | 20 | 55~85 | 单层包裹实心器械 | 1 | 3 |
| 织物 | 134 | 210 | 4 | 50~75 | 未包裹多孔物品 | 0.4 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 单层包装多孔物品 | 0.3 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 双层包裹多孔物品 | 0.25 | 0.75 |
|  | 121 | 110 | 20 | 60~75 | 单层包裹中空物品 | 1.25 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 双层包裹实心或 中空负载 | 0.6 | 1.5 |
| 增强灭菌 PRION | 134 | 210 | 18 | 60-85 | 未包装多孔物品 | 0.4 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 单层包裹多孔物品 | 0.3 | 0.9 |
|  |  |  |  |  | 双层包裹多孔物品 | 0.25 | 0.75 |
|  |  |  |  |  | 单层包裹中空物品 | 1.25 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 双层包裹实心和 中空物品 | 0.6 | 1.5 |
| HELIX 测试 | 134 | 210 | 3.5 | 35~50 | — | — |  |
| B&D 测试 | 134 | 210 | 3.5 | 35~55 | — | — |  |
| 真空测试 | — | — | — | 15~20 | — | — |  |

灭菌程序

主要配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅体 | 1套 | SUS304（电解抛光） | 浙江 |
| 2 | 钣金外壳 | 1套 | 冷轧钢板/喷塑 | 博科 |
| 3 | 器械架 | １套 | SUS304 | 博科 |
| 4 | 电磁阀 | １套 | 黄铜 | 永创 |
| 5 | 高效过滤器 | 1件 | PTFE | 浙江 |
| 6 | 电控系统 | 1套 | -- | 博科 |
| 7 | 真空泵TC-100 | 1台 | -- | 宁波迈思 |