BIOBASE


BJPX-H系列医用电热恒温培养箱技术参数
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型号

参数
	BJPX-H54
	BJPX-H88
	BJPX-H160
	BJPX-H54Ⅱ
	BJPX-H88Ⅱ
	BJPX-H160Ⅱ
	BJPX-H200Ⅱ
	BJPX-H270Ⅱ

	类型
	常规系列
	透视窗系列

	公称容积（L）
	54
	88
	160
	54
	88
	160
	200
	270

	额定功率（W）
	345
	345
	495
	345
	345
	495
	645
	645

	净重（kg）
	48
	61
	83
	39
	46
	64
	73
	80

	温度控制范围
	★Rt+5--85℃

	显示精度
	0.1℃

	监视误差
	±1.0℃

	控制误差
	±1.0℃

	温度波动度
	±1.0℃

	温度均匀度
	±2.0℃

	环境温度
	18-30℃

	内胆尺寸（mm）

长*宽*高
	395*364*395
	500*364*500
	558*518*600
	395*364*395
	500*364*500
	558*518*600
	598*548*638
	665*600*720

	外形尺寸（mm）

长*宽*高
	536*588*681
	650*573*793
	718*732*890
	522*626*587
	627*621*692
	685*779*790
	725*809*830
	791*859*912

	搁板数
	2块

	电源电压
	AC220V、50Hz

	注册证编号
	★鲁械注准20222220993


◆适用范围

本系列产品适用于科研、大专院校、生物、农业等单位的实验室、化验室做储藏菌种、生物培养等科研使用，还可以用于医院、疾控等医疗单位做微生物、细菌培养检测，也可用于医疗机构做人体来源细菌的培养。
◆产品特点

1、触摸屏、易操作  

★● 3.5寸触摸显示屏，显示实时温度、培养时间，简单易懂易操作，便于观察。
2更洁净、易清洁

● 采用304优质不锈钢内胆，四角圆弧过渡，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌，隔板可自由拆卸调节高度，便于清洁，保持工作室内环境洁净。

3 更稳定、易监控

●独特的风道设计，保证工作室内温度均匀性、稳定性。

★●箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

●钢化玻璃门（常规型号）、透视窗（透视窗型号）设计，方便观察，温度更稳定。

●防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱，更安全。

★●采用PT100温度传感器，PID微电脑控制。多点校温，温度更精准。

●具备定时功能，最大定时范围99.9H，声光报警提示。

4 功能多、更安全

●超温报警：超温一栏可设置超温报警温度（0~10℃）。

●独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电，防止温度过高对仪器产生损害。

★●开门报警，在工作状态下，开门报警时间一栏可设置开门后到报警的时间，按下确定按键后设置数值生效。

● 可选配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。

●可选配福马脚轮，移动更方便。
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透视窗系列医用电热恒温培养箱          常规系列医用电热恒温培养箱                 更多详情请关注官方微信
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