BK-3201婴儿培养箱技术参数（标准）

一、产品功能

- 温度控制模式：肤温模式；箱温模式，双CPU高精度伺服控温；

- 具有温度/湿度/氧浓度显示和控制功能；

- ＞37℃温度设定功能；

- 5.7英寸液晶显示屏显示，可显示温度/湿度/氧浓度设置值、显示值，24h实时温度显示；

- 具有温度/湿度/氧浓度数据储存功能，并显示历史曲线，具有信息储存和查阅功能，为使用过程数据储存与回访提供有效保证；

- 箱温、加热功率百分比实时显示

- 采用双层恒温罩结构，避免仓体内辐射热的损失，也提高了婴儿舱内温湿度的稳定性和均匀性；

- 双层恒温罩内壁易拆卸，便于医护人员清洗与消毒；

- 水箱采用抽屉式设计，可整体取出，便于清洗消毒；设有可视窗口水位情况一目了然；

- 采用伺服供氧，通过舱内的氧浓度传感器检测到的氧浓度来自动控制输氧阀的开关；

- 配备双肤温探头，可同时监测两处不同部位的皮肤温度，显示两个肤温探头的温度；

- 具有开机自检功能，多种故障报警提示；

- 具有断电、偏差、超温、缺水、风机故障、系统等24种安全和故障报警；

- 正门两处锁定装置；

- 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；

- 具有独立的第二热切断装置安全保护；

- 可选配整机高度调节功能；

- 可选配上下双面蓝光功能，有效治疗新生儿黄疸。

二、技术参数

| 箱温控制温度范围 | 25.0℃~37.0℃；37.1℃~39.0℃（跨越模式） |
| --- | --- |
| 肤温控制温度范围 | 34.0℃~37.0℃；37.1℃~38.0℃（跨越模式） |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性（床垫水平位置） | 不大于0.8℃ |
| 温度均匀性（床垫倾斜位置） | 不大于1.0℃ |
| 平均培养箱温度与控制温度之差 | 不大于1.5℃ |
| 温度可变性 | 不大于0.5℃ |
| 皮肤温度传感器精度 | ±0.2℃ |
| 皮肤温度传感器温度与控制温度之差 | 不大于0.7℃ |
| 升温时间 | 不大于50min |
| 氧浓度控制精度 | ±5%氧体积浓度 |
| 氧浓度控制范围 | 21%~60%（每次调整1%） |
| 湿度控制精度 | ±10% |
| 湿度控制范围 | CAH%RH~90%RH（每次调整1%） |
| 箱内噪音 | ≤50dB（A） |
| 显示方式 | 5.7英寸液晶显示屏 |
| 电源功率 | AC220V/50HZ,1320VA |
| 外形尺寸 | 950（长）×645（宽）×（1400）（高）mm |