BK-3201婴儿培养箱技术参数（标准）
一、产品功能
1. 温度控制模式：肤温模式；箱温模式，双CPU高精度伺服控温；
2. 具有温度/湿度/氧浓度显示和控制功能；
3. ＞37℃温度设定功能；
4. 5.7英寸液晶显示屏显示，可显示温度/湿度/氧浓度设置值、显示值，24h实时温度显示；
5. 具有温度/湿度/氧浓度数据储存功能，并显示历史曲线，具有信息储存和查阅功能，为使用过程数据储存与回访提供有效保证；
6. 箱温、加热功率百分比实时显示
7. 采用双层恒温罩结构，避免仓体内辐射热的损失，也提高了婴儿舱内温湿度的稳定性和均匀性；
8. 双层恒温罩内壁易拆卸，便于医护人员清洗与消毒；
9. 水箱采用抽屉式设计，可整体取出，便于清洗消毒；设有可视窗口水位情况一目了然；
10. 采用伺服供氧，通过舱内的氧浓度传感器检测到的氧浓度来自动控制输氧阀的开关；
11. 配备双肤温探头，可同时监测两处不同部位的皮肤温度，显示两个肤温探头的温度；
12. 具有开机自检功能，多种故障报警提示；
13. 具有断电、偏差、超温、缺水、风机故障、系统等24种安全和故障报警；
14. 正门两处锁定装置；
15. 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；
16. 具有独立的第二热切断装置安全保护；
17. 可选配整机高度调节功能；
18. 可选配上下双面蓝光功能，有效治疗新生儿黄疸。


二、技术参数
	箱温控制温度范围
	25.0℃~37.0℃；37.1℃~39.0℃（跨越模式）

	肤温控制温度范围
	34.0℃~37.0℃；37.1℃~38.0℃（跨越模式）

	温度显示精度
	0.1℃

	温度均匀性（床垫水平位置）
	不大于0.8℃

	温度均匀性（床垫倾斜位置）
	不大于1.0℃

	平均培养箱温度与控制温度之差
	不大于1.5℃

	温度可变性
	不大于0.5℃

	皮肤温度传感器精度
	±0.2℃

	皮肤温度传感器温度与控制温度之差
	不大于0.7℃

	升温时间
	不大于50min

	氧浓度控制精度
	±5%氧体积浓度

	氧浓度控制范围
	21%~60%（每次调整1%）

	湿度控制精度
	±10%

	湿度控制范围
	CAH%RH~90%RH（每次调整1%）

	箱内噪音
	≤50dB（A）

	显示方式
	5.7英寸液晶显示屏

	电源功率
	AC220V/50HZ,1320VA

	外形尺寸
	950（长）×645（宽）×（1400）（高）mm
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