BK-HS96核酸提取仪技术参数

- 核酸提取方式：磁棒式磁珠法，提取过程中只涉及磁珠转移，不带液体转移。

- 样本通量：96个

- 处理体积：20-1000ul

- 处理时间：≥11min，由试剂盒决定，原厂试剂盒提取11min

- *磁珠回收率：≥98%

- 磁棒磁通量：≥4500Gs

- 控温范围：4℃-105℃

- *振荡方式：磁棒垂直振荡（3档）结合板位水平震荡（3档），双振荡模式（振荡幅度由体积智能调节）

- 模块工位数量：6个

- 加热方式：加热膜和TEC

- *低温保存功能：洗脱后可低温保存，冷藏温度4℃

- 温度显示分辨率：0.1℃

- *样品保护功能：开机自检、断电保护、高温报警、过温保护、自动关机

- *电机保护：工作期间磁体电机保持静止，延长电机和导轨寿命

- 消毒与去污染方式：UV灯和高效过滤器，可设置消毒后自动关机

- 照明灯：有

- 安全门设计：仪器在打开安全门的情况下暂停工作，避免因操作人员误操作开门导致人员受伤或影响提取结果

- 显示屏：10.1寸电容触控屏

- 条码扫描：可选配

- 自动舱门：可选配

- 项目存储：可储存上限＞1000个

- *接口方式：标配2个USB接口。

- *内置风道：风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。

- *IAP功能：具备，可随时在线升级固件

- 适用耗材：96孔深孔板和96头磁棒套

- 使用电源：AC220V 50Hz/60Hz

- 设备尺寸重量：775*556*660mm，60kg，功率：400VA

- 包装尺寸：940*710*920mm

- 产品拥有CE和FDA认证，生产企业拥有ISO13485和9001认证。