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BJPX-SP系列血小板恒温保存箱
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◆产品简介

血小板恒温保存箱是专为医疗机构、血液中心及实验室设计的先进医疗设备，旨在提供一个稳定、适宜的储存环境，以确保血小板的活性、质量和安全性。该产品采用高精度温控技术和科学的设计原理，能够长时间保持箱内温度在最适合血小板保存的范围内，有效延长血小板的保存期限。

◆适用范围

血小板恒温保存箱广泛应用于医院输血科、血液中心、血站及科研实验室等场所，是保障临床用血安全和科研实验顺利进行的重要设备。

◆技术参数

	型号规格

技术参数
	BJPX-SP05
	BJPX-SP08
	BJPX-SP10
	BJPX-SP18
	BJPX-SP36

	控制屏
	7.0寸彩色液晶触摸屏

	额定功率（W）
	1300
	1300
	1300
	1300
	2500

	温度控制范围（℃）
	22.0±2.0

	温度显示分辨力（℃）
	0.1

	温度波动度（℃）
	±1.0

	温度均匀性（℃）
	±2.0

	振荡方式
	连续左右往复,水平振荡

	振荡频率

（次/min）
	60±5

	振荡幅度（mm）
	50±5

	环境温度（℃）
	5~35

	工作区尺寸（mm）

长*宽*高
	500*310*460
	485*310*569
	498*450*578
	500*337*970
	1018*343*895

	外形尺寸（mm）

长*宽*高
	832*610*660
	632*600*1225
	645*730*1225
	632*620*1600
	1140*612*1600

	净重（kg）
	80
	110
	138
	135
	215

	电源电压（V）
	AC220±22

	层数（层）
	5
	8
	10
	18
	36

	袋数（袋）
	1-10（200ml）
	1-16（200ml）
	1-20（200ml）
	1-36（200ml）
	1-72（200ml）


注：

相关数据均在环境温度为25℃，相对湿度不大于85%情况下测得。

试验在设备稳定运行2h后进行。

有关更多信息以及需安排空运时，请咨询您的本公司销售代表或代理商。在腔室中使用该设备时需要通过外部电源插座提供交流电源，本公司在特定质保条件下提供产品保障，本公司对容纳物的损失或对容纳物的损害概不负责。

外观和规格如有变更，恕不另行通知。

*仅主箱体的外部尺寸。详见显示把手和其它外凸件的尺寸图。
◆产品特点

1、精密的结构设计

● 优质冷板热喷涂外壳，表面平整，内胆为镜面304不锈钢激光焊接，便于清洁。

● 托盘采用模具注塑一体成型，解决了血小板的存放安全。

● 立体风道设计搭配循环风机，使设备内部实现强制风冷温度循环，保证内部温度的均匀性。

● 优质交流伺服电机，工作平稳，噪音小，使用寿命长。

● 采用双层电热钢化玻璃门，隔温效果好，有效避免观察窗起雾，保持箱体温度长时间恒定。

● 底部配有福马脚轮和支撑垫脚，方便移动，可调整水平。（不适用BJPX-SP05）
2、精确的温度控制
★ 采用实时数字信号监测，微处理PID控制，信息处理迅速。

● 温度传感器，采用专用的温度采集技术，响应快、抗干扰能力强，确保产品的可靠性与稳定性。

● 采用进口扎努西压缩机制冷，噪音小，使用寿命长，制冷效果好，质量稳定，使用R134a非氟氯化碳环保制冷剂。
● 保温层采用聚氨酯板发泡处理，保温效果好，有效阻隔内外冷热交换。

3、实用功能

● 配有7.0寸触摸显示屏，可直观的了解设备运行情况和温度变化曲线。

★ 标配LED照明功能，打开箱门照明灯自动开启，关门自动关闭，可手动进行操作。
● 设备具有自动化霜功能，使冷凝器长时间工作而不出现结冰现象。

★ 实时打印温度记录，随时监控设备内部温度变化（选配）。

★ 标配USB数据导出功能，实现数据可追溯性，方便质量监控。

★ 断电报警功能，采用蓄电池供电，非正常断电后，开启声光报警。
4、安全保护

★ 温度超高超低报警，具有声光报警，使工作人员随时了解设备运行是否正常。

★ 振荡装置（电机）故障、长时间开门报警，报警方式为声光报警。

★ 开门自动停止摆动，避免取放血小板袋时对使用人员造成机械伤害，关门自动恢复摆动。

★ 标配有紫外灯消毒功能，可使腔内保持洁净无菌的环境。

● 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

★ 对设备的保护——独立的控制检测系统，每次启动设备进行自检，确保各部件的可用性。
5、认证资质

★具有ISO9001质量管理认证，ISO13485及CE认证；

★山东省药品监督管理局核发的二类医疗器械注册证；

