BRF系列医用冷藏冷冻箱技术参数

---适用型号：BRF-25V318

结构设计：

1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、冷藏冷冻独立显示温度，显示精度达到0.1℃；

3、冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃；

4、提供试剂、样本所需的存储环境。

制冷系统：

*1、国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

*2、冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

*3、冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

*4、EBM品牌冷凝风机，节能高效，性能可靠；

5、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。

安全保障：

*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能；

*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

*3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

*5、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

人性化设计：

*1、冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全；

2、数字显示便于观察；

3、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

*4、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

5、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

*6、冷藏室双层中空钢化玻璃发泡门，带电加热，防止表面凝露，展示效果更佳；

*7、冷冻室双层门封条，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能。

技术参数

| 博科冷链 | 型号 | BRF-25V318 |
| --- | --- | --- |
|  | 图片 |  |
| 技术参数 | 类型（搁架/抽屉）/材质 | 冷藏室搁架/钢丝浸塑 冷冻室搁架/不锈钢 |
|  | 搁架层数 | 冷藏室：3 冷冻室：1 |
|  | 制冷方式（风冷/直冷） | 冷藏室：风冷 冷冻室：直冷 |
|  | 除霜方式（自动/手动） | 冷藏/自动 冷冻/手动 |
|  | 制冷剂/g | 冷藏室：R290/39g 冷冻室：R290/55g |
|  | 噪音级别 | 68dB(A) |
| 温度 | 环温 | 10~32℃ |
|  | 温度范围 | 冷藏室：2℃~8℃ 冷冻室：-10℃~-25℃ |
| 控制 | 蒸发器类型 | 冷藏室：翅片式 冷冻室：内藏盘管式 |
|  | 蒸发器材料 | 冷藏室：铜管铝翅片 冷冻室：铜管 |
|  | 冷凝器类型 | 丝管式 |
|  | 冷凝器材料 | 邦迪管 |
|  | 传感器类型 | NTC |
|  | 温控器 | 电子温控 |
|  | 显示方式 | 数码显示 |
| 电质参数 | 电压/频率（V/Hz) | 220/50Hz |
|  | 功率（VA) | 484 |
| 材质 | 内部材料 | 304不锈钢 |
|  | 外部材料 | 喷涂钢板 |
|  | 隔热层 | 聚氨酯环戊烷发泡 |
| 尺寸 | 有效容积（L) | 318（冷藏208、冷冻110） |
|  | 净重/毛重（kg) | 129/175 |
|  | 外部尺寸（宽*深*高)(mm) | 741*631*1889 |
|  | 内部尺寸（宽*深*高)(mm) | 冷藏室：590*495*746 冷冻室：520*467*460 |
|  | 包装尺寸（宽*深*高）（mm) | 880*770*2090 |
| 报警 | 高低温报警 | √ |
|  | 断电报警 | √ |
|  | 温控器故障报警 | √ |
|  | 门开关报警 | √ |
|  | 断电报警时长（h） | 72 |
| 附件 | 脚轮 | √ |
|  | 外门/类型 | 2扇/环戊烷整体发泡 |
|  | 外门锁扣 | 4 |
|  | 测试孔(几个/位置/内径） | 2/右侧/φ23 |
|  | 灯（LED/荧光灯) | 冷藏室：LED 冷冻室：无 |
|  | USB 接口 | √ |
| 其他 | 认证 | 9001/13485 |