通风柜主要技术参数

型号：FH1200(X)
一、技术参数

※1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸（L×D×H）1200mm×840mm×2150mm；（尺寸可根据要求订制修改）

（2）内部尺寸（L×D×H）1080mm ×730mm×745mm。
（3）台面板到地面高度：750mm；
（4）吸入口风速：0.3～0.8m/s；
（5）系统排风量：780 m³/h；
（6）额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（7）噪音等级：≤68dB（A）；
（8）照度：≥400lx；

（9）前窗玻璃开口高度：520mm；
（10）紫外灯功率：20W；
（11）LED日光灯功率：12W；
（12）重量：毛重253KG；

（13）使用人数：1—2人；

（14）木包装外尺寸：1350*1120*1680mm；
二、产品概念：
在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。
注意：强酸强碱，易燃易爆实验，不能用此类通风柜。
三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

※2、通风柜台面板采用12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。
※3、通风柜前视窗为电动视窗，采用3C认证的管状电机加高承重尼龙传送带实现玻璃升降，操作按键控制，可以在行程范围内的任意高度停止，具有断电锁止的功能。

4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。
※ 5、通风柜前玻璃窗有8°生理斜度，符合人体工程学设计，视角更大，操作者使用时更为便捷。

※6、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、玻璃门上升键、玻璃门下降键、插座键、日光灯键、紫外灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。
7、通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

8、通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

※9、通风柜配置底座，采用2mm厚的矩管组成简单结实，可拆卸，方便安装，美观实用。底部脚轮设计，移动方便。
※10、通风柜配置，水龙头、气龙头、实验室水槽，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。

※11、通风柜配置脚踏开关，单脚控制玻璃门的升降，更加实用。

12、通风柜内置交流后向离心风机，风量大、噪音小，方便客户安装。
※ 13、通风柜配置活性炭过滤器，可吸附多数实验气体。
※14、当配置的活性炭过滤器使用超过一定时间后报警，提示更换过滤器。

15、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。
※16、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

四、认证资质
 1、※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证

     2、ISO14001环境管理体系认证

     3、ISO45001职业健康安全管理体系认证

     4、※ 具有欧盟CE认证

