
通风柜主要技术参数

型号：FH700（L）（桌上型）
※1、技术参数

1.1外部尺寸≥（L×D×H）700×650×1260（mm）； 

1.2 内部尺寸≥（L×D×H）580×570×835（mm）；

1.3 额定功率：400 W；

1.4 气流流速：0.30-0.80m/s；

1.6 LED灯功率：4W*2；

1.7 前窗开口高度：0-500mm；

1.8 噪音≤68dB(A)；

1.9风机型号：PP轴流风机；

1.10插座：2个

1.11使用人数：1人
1.12包装尺寸：840*790*1460mm

2、产品概念：

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

注意：强酸强碱，易燃易爆实验，不能用此类通风柜。
3、结构特点

3.1通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
※3.2通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度5mm实心抗倍特板；
3.3操作区空间内无裸漏螺钉，美观更耐腐蚀。

※3.4通风柜前视窗为电动视窗，采用3C认证的管状电机加高承重尼龙传送带实现玻璃升降，操作按键控制，可以在行程范围内的任意高度停止，具有断电锁止的功能。

3.5通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。
3.6通风柜控制面板采用船型开关，操作方便，性能可靠；
3.7风机部分采用风速调节旋钮控制，无极调速；

3.8通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作；

3.9通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

3.10配置管道，可使用管道，将其接到实验室排风系统中，保证实验室不受污染；
3.11 选配底座，矩管结构，简单结实，可拆卸，台面板据地面高750mm，操作舒适，底部脚轮设计，移动方便。

4、认证资质
4.1 ※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证

4.2 ISO14001环境管理体系认证

4.3 ISO45001职业健康安全管理体系认证

