通风柜主要技术参数

型号：FH1500(W)
一、技术参数

※1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸（L×D×H）1500mm×800mm×2250mm；（尺寸可根据要求订制修改）
注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：830mm。
（2）内部尺寸（L×D×H）1280mm ×550mm×1670mm。
（3）吸入口风速：0.3～0.8m/s；
（4）系统排风量：1500 m³/h；
（5）额定功率：500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（6）噪音等级：≤62dB（A）；
（7）照度：≥800lx；

（8）前窗玻璃开口高度：1300mm；

（9）LED日光灯功率：16W*2；

（10）使用人数：1—2人；

（11）重量：毛重：340KG（含外排）；
（12）木包装外尺寸：柜体：1710*1050*2450mm，外排风机木包装外尺寸：1040*890*710mm
二、产品概念：

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

注意：强酸强碱，易燃易爆实验，不能用此类通风柜。

三、结构功能特点

※1、通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

※2、通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度5mm实心抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换；； 

3、通风柜前视窗为手动视窗，配重结构，钢丝绳传动，可以在行程范围内的任意高度停止。

4、通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃。

5、通风柜控制面板采用船型开关控制柜体电源及日光灯，采用风速调节旋钮调节风机档位，实现无极调速。机器外形美观，易于操作。

6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

※7、 通风柜插座配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

※8、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。

9、通风柜外置交流后向离心风机，风量大、噪音小。

10、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

※13、照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥400LUX
四、认证资质
1、 ※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证

2、 ISO14001环境管理体系认证

3、 ISO45001职业健康安全管理体系认证

4、※ 具有欧盟CE认证

